## Лист2
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007697 | Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой. Принадлежности: Рукоять, "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Ручной сегмент ларингоскопа (неэндоскопический жесткого типа) используется для манипулирования клинком ларингоскопа во время доступа к дыхательным путям и интубации. Это цилиндрическое устройство, содержащее батареи/светоизлучающие элементы, которые передают энергию/свет к осветителю ларингоскопа (например, небольшой электрической лампочке, оптическим волокнам), и может совмещаться с различными клинками. Она доступна в различных размерах и может использоваться совместно с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2. | Рукоять представляет из себя универсальный семисоставной тубус, состоящий из: |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.1. | осветительная капсула |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.2. | энергонесущий тубус |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.3. | крепежный замок |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.4. | предохранительная заглушка |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.5. | винтовая крышка |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.6. | элемент освещения |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.7. | аккумулятор |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 3. | Захватываемая часть (энергонесущий тубус) рукояти выполнена в виде полого цилиндра с рифленой поверхностью |  | наличие | Обеспечивает надежное удержание рукояти в руке врача
|  | 4. | На дистальном конце тубуса размещены:
|  | 4.1. | крепежный замок для фиксации клинков |  | наличие | Обеспечивает крепление клинков
|  | 4.2. | осветительная капсула с самовозвратным микровыключателем источника света |  | наличие | Обеспечивает включение источника света
|  | 4.3. | источник света |  | наличие | Обеспечивает освещение рабочего поля
|  | 4.4. | маркировочное зеленое кольцо |  | наличие | Обеспечивает быстрое определение типа освещения
|  | 5. | На внутренней стороне боковых плоскостей крепежного замка размещены два фиксационных разъема для фиксации боковых шарнирных замков клинка. |  | наличие | Обеспечивают крепление клинка к рукояти
|  | 5.1. | Размеры разъемов, не менее | мм | 6*3 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 6. | Диаметр поперечной штанги крепления, не более | мм | 4 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 7. | Габариты крепежного замка, не более | мм | 22*23*13 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8. | Втулка осветительного элемента центрована внутри крепежного замка по продольной оси симметрии рукояти |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8.1. | Диаметр втулки, не более | мм | 9 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8.2. | Максимальная высота выхода втулки, не менее | мм | 3 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8.3. | минимальная высота выхода втулки, не более | мм | 1 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 9. | На боковых поверхностях крепежного замка нанесены маркировки с логотипом производителя и указанием стандарта DIN ISO 7376 |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 10. | На проксимальном конце тубуса размещена винтовая крышка для фиксации элементов питания внутри рукояти с предустановленной пластиковой заглушкой для предотвращения попадания влаги в рукоять |  | наличие | Обеспечивает фиксацию элементов питания в рукояти и предотвращение попадания влаги внутрь рукояти
|  | 11. | Диаметр рукояти | мм | 28 | Обусловлен стреднестатистическим размером человеческой кисти
|  | 12. | Общая длина рукояти | мм | 150 | Обусловлен стреднестатистическим размером человеческой кисти
|  | 13. | Длина захватываемой части | мм | 130 | Обусловлен стреднестатистическим размером человеческой кисти
|  | 14. | Ширина ложа для клинка | мм | 14 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Рабочее напряжение | Вольт | 3.5 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Источник света - лампа светодиодная (LED) для фиброоптических рукоятей: |  | наличие | Обеспечивает освещение рабочего поля
|  | 16.1. | Интенсивность света, не менее | люкс | 18000 | Обусловлено необходимостью различения мельчайших деталей рабочего поля
|  | 16.2. | Измерено на расстоянии | мм | 35 | Обусловлено средним расстоянием от выхода света до стенки гортани пациента при проведении манипуляции
|  | 16.3. | Цветовая температура | Кельвин | 6500 | Обусловлено характеристиками солнечного освещения, к которым должно быть приближено освещение прибора для точности распознавания цветовых оттенков
|  | 16.4. | Диаметр лампы | мм | 5 | Обусловлено конструкцией осветительного сегмента рукояти
|  | 16.5. | Срок службы лампы: не менее | час | 50000 | Обеспечивает длительный срок эксплуатации лампы
|  | 16.6. | Световой поток | Люмен | 70 | Обеспечивает высокую освещенность рабочего поля
|  | 16.6. | Специальная идентификационная маркировка производителя с номенклатурным кодом. |  | наличие | Обеспечивает быстрое распознавание типа лампы при необходимости замены
|  | 17. | Возможность питания от двух батарей тип С |  | отсутствие | Необходима для работы устройства
|  | 18. | Возможность питания от оригинального аккумулятора, заряжаемого в зарядном устройстве |  | наличие | Необходима для работы устройства
|  | 19. | Аккумулятор в комплекте |  | наличие | Необходим для работы устройства
|  | 19.1. | Тип аккумулятора - LiIon |  | наличие | Необходим для работы устройства
|  | 19.2. | Напряжение питания | Вольт | 3.5 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих