Наименование товара, работы, услуги (по КТРУ 32.50.21.122-00000041): Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования

| НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| Аспиратор механический | нет |  |
| Категория пациентов | Взрослый |  |
| Клапан ПДКВ | нет |  |
| Мешок резервный | да |  |
| Роторасширитель | нет |  |
| Трубка кислородная | да |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |
| - Материал изготовления дыхательного мешка | медицинский силикон |  |
| - Объём дыхательного мешка | ≥ 1000 и ≤ 1850 | мл |
| - Дыхательный объём | ≥ 750 и ≤ 800 | мл |
| - Объем мёртвого пространства | ≥ 75 и ≤8 5 | мл |
| - Минутная вентиляция | не более 10 | л/мин |
| - Количество дыхательных движений в минуту | не более 12 | шт |
| - Клапан ограничения давления 60 см H2O | наличие |  |
| - Поверхность мешка текстурированная | соответствие |  |
| - Время расправления мешка | Не более 2 | сек |
| - Клапан пациента типа "Утконос" | соответствие |  |
| - Вертлужный коннектор дыхательного мешка с осью вращения 360˚ | наличие |  |
| - Блок нереверсивных клапанов на дистальном конце мешка | наличие |  |
| - Объем резервуарного мешка | ≥ 1700 и ≤ 2000 | мл |
| - Длина кислородной магистрали | ≥ 1,5 и ≤ 2 | м |
| - Звездообразный внутренний просвет | наличие |  |
| - Материал изготовления маски анестезиологической | силикон |  |
| - Корпус маски прозрачный | соответствие |  |
| - По контуру маски проходит силиконовая манжет | соответствие |  |
| - Размер маски | 5 |  |
| - Маркировка клапана давления с указанием поддерживаемого давления | соответствие |  |
| - Маркировка дыхательного мешка с указанием его объёма | соответствие |  |
| - Маркировка резервуарного мешка с указанием его объёма | соответствие |  |
| - Маркировка маски анестезиологической с указанием размера маски | соответствие |  |
| - Составные части изделия упаковываются в бокс с крышкой и ручкой для переноски | соответствие |  |

Обоснование внесения дополнительных характеристик позиции: Материал, подлежащий автоклавированию, что обеспечивает многоразовое использование изделия.   Объём дыхательного мешка для обеспечения адекватной искусственной вентиляции лёгких.   Объем мёртвого пространства указан с целью минимизировать повторное попадание выдыхаемого газа в организм пациента.   Минутная вентиляция для оценки выведения диоксида углерода из лёгких пациента.   Количество дыхательных движений в минуту для поддержания объёма минутной вентиляции с целью обеспечения адекватной вентиляции лёгких.   Клапан ограничения давления  для предупреждения баротравмы легких.   Поверхность мешка текстурированная для надежного захвата и контроля устройства при работе.  Время расправления мешка указано для  быстрого расправления  мешка для осуществления повторного цикла вентиляции.   Клапан пациента типа "Утконос" разделяет воздушные потоки, что позволяет обеспечивать обмен газовой смеси внутри дыхательного мешка с окружающей средой.   Вертлужный коннектор дыхательного мешка с осью вращения 360˚ позволяет перемещать мешок, не отсоединяя его от маски.  Блок нереверсивных клапанов на дистальном конце мешка для подачи кислородной смеси без примесей.  Объем резервуарного мешка для накопления дыхательной смеси с целью подачи дополнительного кислорода.  Длина кислородной магистрали указана  для обеспечения возможности подключения аппарата ИВЛ к внешнему источнику кислорода.  Звездообразный внутренний просвет  обеспечивает устойчивость магистрали к переломам и перегибам. Прозрачный корпус  для контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента. Силиконовая манжет  для обеспечения герметичного прилегания изделия к лицу пациента.  Размер маски указывает, что данные маски применяются у взрослых пациентов.  Маркировка составных частей необходима для лёгкой идентификации  параметров медицинского изделия с целью его  безопасного и комфортного  применения. Бокс необходим для продления срока службы аппарата.

| 6 | 32.50.21.122-00000041 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Ручное устройство для принудительной или вспомогательной вентиляции лёгких у пациентов, страдающих апноэ или нарушением дыхания. Оно обычно использует вовлеченный окружающий воздух и состоит из большой эластичной камеры, вентилируемой вручную, емкости для газа, трубок и коннектора для присоединения к лицевой маске или эндотрахеальной трубке; при необходимости может соединяться с источником кислорода (O2). Оно используется службами неотложной медицинской помощи в автомобилях скорой помощи, отделениях интенсивной терапии, при внутренних перемещениях пациента и инцидентах с массовыми жертвами и, как правило, расположены в стратегических местах в больнице. Это устройство многоразового использования. | Мешок резервный | да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Клапан ПДКВ | да |  |
|  |  |  |  | Трубка кислородная | да |  |
|  |  |  |  | Аспиратор механический | нет |  |
|  |  |  |  | Роторасширитель | нет |  |
|  |  |  |  | Объем дыхательного мешка | 350 | мл |
|  |  |  |  | Максимальный дыхательный объем | 250 | мл |
|  |  |  |  | Ограничение давления на клапане | не более 40 | см Н2О |
|  |  |  |  | Коннектор для присоединения маски/эндотрахеальной трубки | наличие |  |
|  |  |  |  | Размер коннектора для присоединения маски/эндотрахеальной трубки 22M/15F | соответствие |  |
|  |  |  |  | Объем мертвого пространства | не более 6,8 | мл |
|  |  |  |  | Маска | наличие |  |
|  |  |  |  | Размер маски | 1 |  |
|  |  |  |  | Объем резервуарного мешка | не более 810 | мл |
|  |  |  |  | Кислородная трубка | наличие |  |
|  |  |  |  | Длина кислородной трубки | не менее 2,1 | м |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки давления PEEP-клапана | не уже 0-20 | см Н2О |
|  |  |  |  | Манометр | наличие |  |
|  |  |  |  | Величина предельных значений давления на шкале манометра | не ниже 60 | см Н2О |
|  |  |  |  | Кратность применения | Многоразовый, автоклавируемый |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления дыхательного мешка маски | Силикон |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная упаковка | Пластиковый бокс с ручкой |  |